产品质量监督抽查实施细则

2020年新疆生产建设兵团

定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

2020-09发布                                       2020-09实施

新疆生产建设兵团市场监督管理局

2020年新疆生产建设兵团定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

抽样地点为新疆生产建设兵团辖区内定配眼镜生产企业。

在生产企业的加工中心随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。抽取样品应为包装完好并含有验光处方单的产品。

当库存基数少于抽样数量时，可按事先确定的包含柱镜的处方单，现场制作。若生产企业库存中没有规定处方单中的镜片，可酌情更改预先确定的包含柱镜的处方单，并在抽样单中注明更改后的处方单信息。

抽样基数满足抽样数量即可，每个受检企业抽取定配眼镜2副。

2 检验依据

本细则中定配眼镜产品的检验项目、判定依据、检验方法见表1。

表1 检验项目、检验依据、检测方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 | 强制性/推荐性 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（D） | GB13511.1-2011 | GB10810.1第6.1条 | 强制性 | ● |  |
| 2 | 柱镜顶焦度偏差（D） |  | GB10810.1第6.1条 | 强制性 | ● |  |
| 3 | 柱镜轴位偏差(°) |  | GB10810.1第6.2条 | 强制性 | ● |  |
| 4 | 光学中心水平距离偏差(mm) |  | GB13511.1第6.4条 | 强制性 | ● |  |
| 5 | 光学中心垂直互差(mm) |  | GB13511.1第6.4条 | 强制性 | ● |  |
| 6 | 镜片材料和表面质量 |  | GB10810.1第6.6条 | 强制性 |  | ● |
| 7 | 装配质量 |  | GB13511.1第5.8条 | 强制性 |  | ● |
| 8 | 标志1 |  | GB13511.1第7.1条 | 强制性 |  | ● |
| 9 | 标志2 |  | GB13511.1第7.1条 | 强制性 |  | ● |
| 注1：标志1项目包括定配眼镜的顶焦度、轴位、瞳距等涉及处方、标准中要求有标称值的参数。 注2：标志2项目包括生产企业的名称和地址、产品执行标准、产品质量合格证明。 |  |  |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1 依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 10810.1-2005 眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片

GB 13511.1-2011 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

3.2单项判定原则

检验项目中只要有一个检查单元（副或片）出现不符合，则判定该项不合格，未标注标志1中的参数，判定该批产品标志1项目不合格；未标注标志2对应的项目判定为“未标注”。

3.3综合判定原则

经检验，所抽取样品除标注2以外所有项目合格，综合判定为被抽查产品合格；出现除标注2以外任一项不合格，则判定为被抽查产品不合格；其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格，综合判定为严重不合格，当产品仅存在B类项目不合格时，属于一般不合格，综合判定为不合格。

标志2不参与综合判定。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目据的推荐性标准要求时。该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1 市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。